柳州职业技术学院

CMA认证实验室整改补充设备询价采购公告

| 序号 | 名称 | 功能、规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 投标人所投品牌型号及技术响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱 | 1、有效容积:259L, 冷藏室157升，冷冻室102升，储存温度范围: 冷藏室温度范围2-10℃，冷冻室温度范围-10～-20℃，机械控温 2、样式:立式，双门，带安全门锁。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 皂膜流量计 | 一、本仪器用于中、小气体流量的测量，通过更换不同规格的标准皂膜管，可实现 (0.05-30)L/min流量测量。仪器采用光电脉冲检测方法，根据气流流过标准皂膜管的时间计算实际通过的气体流量，当气体推动皂膜依次经过标准皂膜管的下、上检测端时，微处理器捕捉光电脉冲信号，计算通过气体的实际流量值，并根据大气压、环境温度等数据自动换算出标况流量。具有抗干扰能力强，数据准确，可更换不同量程的标准皂膜管组件等特点。广泛适用于计量定、环境监测、劳保卫生、科研院所及其它需要气体流量校准的场合。 二、产品特点 1、 采用红外检测技术检测皂膜，抗干扰能力强 2、 标准皂膜管组件集光电检测和起膜装置于一体，携带方便，可靠性高，并且方便清洗 3、 一机多用，可更换不同量程的标准皂膜管组件 4、 自动测量环境温度、环境大气压 5、 自动换算标况流量和刻度流量 6、 采用轻触式开关键，操作方便 7、点阵式液晶显示屏，中文菜单化操作 8、交直流两用，内置可充电高能锂电池 三、技术指标： 技术指标; 参数范围; 分辨率; 准确度. 流量; (0.05～3)L/min; 0.1ml/min; 不超过±1.0%. 重复性; ±0.5%. 环境气压; 80-106kPa. 待机时间; 不低于5小时. 充电时间; 5-6小时. 电源适配器; 输入AC100-240V 50/60Hz 输出DC12V 2A. 外型尺寸（长×宽×高）; 120mm×205mm×30mm. 整机重量; 约900g. 最大功耗; 约2.5W. 投标人投标时需提供生产厂家产品彩页加盖厂家公章，否则竞标无效。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 孔口流量校准器 | 一、本仪器采用孔口流量计法测量气体流量，应用微控制器和传感器技术，根据国家环保总局《总悬浮颗粒物采样器用孔口流量计》的要求设计制造，控制精准、准确可靠，用于中流量空气采样器的流量校准。 二、产品特点： 1、 体积小，重量轻，便于携带 2、交、直流双供电模式，操作简单 3、直接显示采样流量，自动换算标况采样流量 4、汉字液晶显示屏，中文汉显菜单驱动人机对话方式，操作简单 5、配专用转换接嘴，可以校准仪器种类广泛 6、自动换算标况流量，直接读取，自动校准传感器零点 7、标准仪对环境温度变化可以自动进行修正补偿 三、技术指标： 主要参数; 参数范围; 分辨率; 准确度. 流量范围; (75～125)L/min; 0.1L/min; 优于±2.0%. 外型尺寸; (长116×宽47×高216)mm. 整机重量; 约2.0kg. 工作电源; 4节5号碱性电池或AC220V/DC6V转换器. 环境温度; (－20～50)℃. 大气压力; (50～130)kPa. 投标人投标时需提供生产厂家产品彩页加盖厂家公章，否则竞标无效。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 大气综合采样器 | 一、产品特点： 整机： 1 实现两路大气和一路悬浮颗粒物采样的综合采样器 2 体积小、重量轻、方便携带、操作简单 3 独特设计高精度采样泵，超低噪音，极大提高稳定性，使用寿命长 4 三路全部采用电子流量计自动精准控制流量，优良的流量标定软件，方便流量校准 5 实时监测计压、计温，自动补偿流量偏差，进一步优化了流量精确度 6 宽温高亮OLED屏，适用于高寒和野外地区，通俗软件显示界面，实现良好人机交互 7 模块化设计，可靠防雨雪功能 8 优质稳固地质三脚支架供客户选择，适用于在大风等恶劣气候进行采样 9 自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算标况采样体积 10 大气压可输入和测量，适用于低压环境使用 11 采样数据可存储、打印 12 采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样 13 配备仪器操作视频U盘，方便用户准确操作 空气采样部分： 1进口电机，超低音无刷容积式旋片泵 2高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致吸收液倒吸，增强仪器安全性 3优质可视聚四氟乙烯滤尘滤芯，实现颗粒物过滤功能，防止进入气路干扰采样，同时保护采样泵和气路 4双管路颜色区分设计，实现轻松准确连接气路，方便使用 5 A\B两路设计，采样方式灵活，可分别单独控制，可实现流量自动标定功能 6吸收瓶支架带加热，测量环境温度自动加热，防止试液结冰且适用放入不同规格吸收瓶 7茶色顶盖设计，对采样进行二级避光 8极寒冷地区，可选择外挂防冻箱进行采样 TSP/PM10/PM2.5部分： 1无刷控制风机，噪声小，负载大，适合连续长时间工作 2自动闭环控制，实现恒流采样 3可靠的安全性，仪器故障自动停机保护 4 TSP/PM10/PM2.5采样头采用铝合金材质，抗静电吸附。 二、主要参数： 1.主机采样技术指标 颗粒物采样流量: 范围：100L/min，分辨率：0.1L/min，准确度：优于±5% 大气采样流量：范围： (0.1～1.0)L/min，分辨率： 0.1L/min，准确度：优于±5% 采样时间：范围：99小时59分内任意设置，分辨率： 1min，准确度： 优于±0.2% 间隔时间：范围：99小时59分内任意设置，分辨率：1min，准确度：优于±0.2% 采样次数：（1～99）次 计前温度：范围：(－30～99)℃，分辨率： 0.1℃，准确度：优于±1℃ 大 气 压：范围：(50～130)kPa，分辨率： 0.01kPa，准确度：优于±500Pa 仪器噪声：59dB(A) 外型尺寸：(长210×宽360×高320)mm 整机重量：约7.5kg 工作电源： AC220V±10%, 50Hz或24V智能交直流移动电源 功 耗：＜600W 2.采样头技术指标： PM2.5切割特性：Da50=(2.5±0.2)μm δg=1.2±0.1 PM10切割特性：Da50=(10±0.5)μm δg=1.5±0.1 入口速度：0.3m/s b/a：0.625 采样流量及稳定度：100L/min ≤±5％ 有效滤膜直径：Φ80mm 连接头：M20×1.5 三配置: 主机1台、TSP/PM10/PM2.5采样头1套、三脚支架1套、防倒吸干燥器2套、Φ80mm玻璃纤维滤膜100张、操作视频U盘 投标人投标时需提供生产厂家产品彩页加盖厂家公章，否则竞标无效。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 全自动烟尘烟气分析仪 | 一、功能特点： 1 综合完成废气污染源颗粒物和多组分烟气成分的测试 2 可选配低浓度烟尘多功能取样管，完成低浓度颗粒物采样 3 高负载、低噪声采样泵 4 等速跟踪采样，响应时间短 5 防静电、抗干扰能力强 6 高效气水分离器，有效除湿，提高硅胶利用率 7 仪器操作面板上安装可视滤尘滤芯，便于更换且有效滤除颗粒物 8 5.7寸宽温大型LCD显示屏，适用于低温环境工作，实现良好的人机交互界面 9 可选配烟气预处理器，增强烟气成分检测精确度 10 智能化的软件标定功能 11 存储数据量大，可外接U盘拷贝数据转存、查看 12 软件自动修正补偿，有效去除烟气成分间的交叉干扰 13 选用高速微型热敏打印机，速度快，噪声低 14 防尘防水工业级非膜式键盘，操作方便，经久耐用 15 具备故障自检测功能，可对主要器件、主要功能及故障进行检测，方便用户的维护、使用 16 测试仪具有防倒吸功能，可防止采样结束后滤筒中采集的烟尘被倒吸出来 17 Windows环境下的微机数据库及通信系统软件，实现微机通讯进行存储、查询、打印 二、技术参数 1.采样流量：10～55L/min、分辨率：0.1L/min、准确度：优于±2.5% 2.流量控制稳定性：优于±2%（电压波动±20%，阻力在3kPa～6kPa内变化） 3.烟气动压：0～2000Pa、分辨率：1Pa、准确度：优于±1.5% 4.烟气静压：-30～30kPa、分辨率：0.01kPa、准确度：优于±2% 5.烟气全压：-30～30kPa、分辨率：0.01kPa、准确度：优于±2% 6.流量计前压力：-40～0kPa、分辨率：0.01kPa、准确度：优于±2% 7.流量计前温度：-55～125℃、分辨率：0.1℃、准确度：优于±2℃ 8.烟气温度：0～500)℃（可扩展）、分辨率：1℃、准确度：优于±3℃ 9.等速吸引流速：5～45m/s、分辨率：0.1m/s、准确度：优于±4% 10.干、湿球温度:(0～100)℃、分辨率：0.1℃、准确度：优于±1.5% 11.含湿量：(0～60)%、分辨率：0.1%、准确度：优于±1.5% 12.大气压：50～130kPa、分辨率：0.1kPa、准确度：优于±2.5% 13.空气过剩系数：0～99.99、分辨率：0.01、准确度：优于±2.5% 14.自动跟踪精度：准确度：优于±3% 15.最大采样体积：9999.9L、分辨率：0.1L、准确度：优于±2.5% 16.等速跟踪响应时间：＜5s 17.采样泵负载能力：≥50L/min(阻力为20kPa时) 18.数据存贮能力：＞50000组 19.工作电源：AC220V±10%, 50Hz或DC24V 20.外型尺寸：≤（长350×宽170×高310）mm 21.整机重量：≤7.5kg 22.功耗：＜180W 23.测量功能：测烟尘、油烟、动压、静压、大气压、流速、流量、烟温、含湿量、含氧量、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳；可扩展测量沥青烟、二氧化碳、硫化氢。 24.配置：主机一台，0.8米测含湿量取样管壹支、1.5米多功能取样管壹支、0.8米油烟取样管壹支、0.8米烟气取样管壹支、含氧量传感器壹只、二氧化硫传感器壹只、一氧化氮传感器壹只、一氧化碳传感器壹只、气水分离器壹套、红外热敏微型打印机壹套。 投标人投标时需提供生产厂家产品彩页加盖厂家公章，否则竞标无效。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 挂式空调 | 1.产品功率：大1.5P 2.功率：1.6-2P 3.冷暖类型：冷暖型 4.是否变频：定频 5.室内机噪音：24.5-37dB 6.室外机噪音：≤50dB 7.制冷量：3500W 8.制冷功率：1002W 9.制热量：3850W 10.制热功率：1120W 11.电辅加热功率：1000W 12.循环风量：630m3/h 13.能效比：3.49 14.电源性能：220/50 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 储存柜 | 规格：900*450*1800（㎝）（宽深高） 1．框架：采用实验室专用铝合金型材（27 ×27mm，壁厚1.2mm）框架结构，表面经环氧树脂喷涂高温固化处理耐酸碱、承重能力强。 2.柜体及门面板：优质三聚氰胺板，厚12～18mm，所有箱体板和门、抽屉面板均双面粘压防火板，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀、防霉等性能。 3．铰链：采用台湾斯凯系列；开启八万次以上。 4．拉手：采用不锈钢经模具成型系列或PP模型材料U型拉手； 5．可调脚：PVC防滑脚垫，具有防水及调节水平的功能 | 3 | 个 |  |  |  |
| 8 | 紧急冲淋器 | 1.材质：SUS304不锈钢 2.冲淋器：SUS304不锈钢；用于冲洗全身；冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，冲淋喷头流量均可达到75.7升/分钟。 3.冲淋器水流范围：标准水压下，在离固定底座1520mm水平面处，冲淋器流出的水散开的范围为￠500mm。 4.洗眼器：SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；洗眼盆高度适宜，双水孔出水设计符合人体工学原理，孔位高度与角度完全依照面部比例进行设计；洗眼器开关球阀能在1秒内快速启动。标准水压下，15分钟内，洗眼喷头流量均可达到1.5升/分钟。 5.洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因+水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。 6.防尘盖：不锈钢材质，覆盖整个洗眼盆，更有效的防尘；当手动推动洗眼器手推板时，防尘盖会自动打开，同时洗眼器喷头出水。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 货架 | 规格：20006002000 全刚材质，分4层，层板可以活动调节高度 | 1 | 组 |  |  |  |
| 合计金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： - 本项目所列品牌及技术需求投标人均必须满足或高于，具体数量及技术要求详见图纸，否则投标无效。 - 投标人可在截标前自行与技术参数咨询人联系到现场勘查以测算用料及成本，投标报价是履行合同的最终价格，应包括本项目所有货款、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及验收、培训、保修等一切税金和费用，如投标人勘查后测算失误造成后期增加费用的全部由投标人自行承担。 - 本项目中标人合同签订前2日内，中标人必须向采购方缴纳履约保证金（保证金金额为中标金额的5%），该履约保证金在项目验收合格按时交付后全部退回给中标人。 - 本项目采购设备为急需设备，必须在2016年7月14日之前安装调试完毕交付使用，无法按期交付则视为供应商违约，学院可直接没收供应商缴纳的全部履约保证金，并保留向供应商进一步追责的权利。 5、本项目施工完毕后必须达到相应防火标准，否则不予验收结算，如造成学院教学影响及损失的中标人必须负责赔偿。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：        联系人：        电话：

要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1、资质要求：该项目面向中、小、微型企业采购（需提供中小微企业证明），经营范围具有以上产品销售资格的企业商家均可参加竞标。

2、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新产品，所投及所供产品必须等于或高于招标公告参数要求。

3、交货地点：柳州职业技术学院。

4、供货期限：在2016年7月14日之前安装调试完毕交付使用。

5、投标文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件（加盖报价商公章）。

6、成交供应商负责免费送货、安装及调试。

7、投标人在投标文件中必须提供至少一份2015年至今同类项目的合同复印件（加盖公章）。

8、本项目无预付款，我院验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

9、投标商自行打印本报价函进行投标报价，报价为最终报价，投标商必须填写清楚具体所投品牌、型号及技术响应情况；在报价表下方签署投标代理人姓名，填写投标代理人联系方式和投标人（法人）名称并加盖公章，报价文件包含多页的，各页也应加盖公章。本报价函填写好后的投标文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2016年7月4日上午8:00--11：00之间送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

投标书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：石老师  联系电话：18507720701

柳州职业技术学院

2016年 6月27日